广西农业职业技术大学

货物、服务类采购项目需求整理表

标段1：提取纯化仪器设备

| 项目名称 |  |  | 药食同源新产品技术创新实训室建设采购项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要采购内容 |  |  | 冰箱、旋转蒸发仪、自动进样器等 |  |  |  |  |  |  |
| ▲一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购内容 | 参考品牌型号 |  | 技术参数 | 计量 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计 （元） | 备注 （修改意见或建议等） |
| 标段1：提取纯化仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冰箱 | 青岛海尔 /BCD-403WLHTEDC9U1;美的/MR-223TE;美菱/BCD-271WP3CX |  | 1面板类型：VCM覆膜板； 2.制冷控制系统：电脑温控； 3.制冷方式：风冷； 4.能效等级：1级； 5.耗电量：≤0.55Kwh/24h； 6.制冷剂：R600a； 7.是否变频：是； 8.产品类别：三开门；上中下三层。 9.冰箱冷柜机型：冷藏冷冻冰箱； 10.堆码层数极限：≥2层； 11.总容量：≥223L，冷冻室容积：≥84L，冷藏室容积：≥119L； 12.噪声约：≥38dB； 13.循环系统：单循环； | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 旋转蒸发仪1 | 贤德/xiande-2000A控制型,上海亚荣/RE-2000A控制型,艾瑞德/RE-2000A |  | 旋转蒸发器包括旋转蒸发器主机1套、配置低温冷却循环装置1套、配置防腐隔膜真空泵1套 一、旋转蒸发器主机 技术参数 1.工作条件 1.1使用环境温度：5℃～40℃；输入电源：AC220V/50HZ。 2.技术要求及配置 2.1主要功能： 2.1.1大液晶屏显示，菜单式界面,旋钮式开关操作，旋转直流电机功率:≥70W,启动平稳。 2.1.2加热锅:加热器全封闭加热器、功率≥1.5KW；特氟龙涂层,易清洗,耐腐蚀,耐高温。 2.1.3安全性能：定时功能（0-999min），达到预定时间后设备自动停止工作;设备异常、超温自动升降的主机，仪器自动抬升蒸发瓶，待机预警保护。 2.1.4加热锅设计有安全把手,外壳隔热防止烫伤，配有防护罩,保温节能,防溅,防爆。 2.2 技术指标： 2.2.1 旋转转速：液晶屏显示，一体化29#口玻璃旋转转轴：转速0～10rpm/min，间歇性的左右旋转，间歇时间可调0～60s，可运用于粉末状样品的干燥处理。 2.2.2旋转轴：29#/42磨口一体化玻璃转轴，长度235mm;蒸发瓶固定夹连接到退瓶器上，防止丢失。 2.2.3升降行程：触摸式+手柄式双按键自动平衡升降（升降行程150mm）下降终点有固定的60mm安全距离，防止碰撞。供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件，并加盖供应商公章。 2.2.4浴锅材质/尺寸：一次性成型特氟龙涂层,易清洗,尺寸：φ23×高13cm(约5.4L)耐腐蚀,耐高温加热锅带安全把手,外壳隔热,防止烫伤,容积适中,升温迅速：配透明防护罩,保温、节能、防爆、防溅、防污染。 2.2.5温度控制：微电脑式PID控制器,数字显示、设定：旋钮式编码器,旋转式输入设定,大液晶屏显示,方便快捷、调节范围： 室温-99℃±0.5℃。 2.2.6试料瓶容量范围： 25-2000ml。 2.2.7冷凝管：立式,三层球磨口蛇形冷凝管,冷凝面积:≥0.19㎡,有滴液点和防倒流设计。 2.2.8密封部件：选用进口PTFE及特殊合成材料，经特殊工艺技术处理模具合成，增强密封性，防腐性和耐磨性。 2.2.9内置真空控制器（任意控制实验所需真空度，设定范围：双读数（0 －0.1Mpa）0-1013mbar；精度±1）。 2.3出厂配置：旋转蒸发仪主机、立式冷凝管，水浴锅各1台；29#磨口一体化旋转转轴*1根，试料瓶：29#茄形瓶1L*2个，回收瓶：S35球磨口收集瓶1L*1个。 二、配置低温冷却循环装置 技术要求及配置 1主要功能： 1.1封闭式循环槽，储液容积≥2L。 1.2水槽容积≥2L 循环液用乙醇或者防冻液 1.3温度范围： -20℃～室温、空载最低温度：-20℃。 1.4控温精度：±1℃。 1.5制冷量：700W（20℃）、460W（0℃）、280W（-10℃）、120W（-20℃）。 1.6循环接口：外径10mm（宝塔式）最大循环流量：11L/min、循环泵扬程：8M、压力：0.4 bar。 1.7储液槽材质：SUS304不锈钢、制冷剂：R404A。 1.8排水阀：有。 1.9定时功能：有。 1.10有液位显示窗。 1.11整机功率：≥420W 1.12使用环境温度：5～35℃电源要求：220V 50Hz。 三、配置防腐隔膜真空泵： 1.最大流量：20L/min 。 2.额定电压：110V/220V 。 3.频率：50Hz 。 4.额定功率：≥130W 。 5.泵头类型：双级气泵。 6.极限真空度：≥8mbar 。 7.最大操作压力：≥1bar 。 8.适用介质：强酸、强碱类气体。 9.接口规格：直径10mm。 10.介质和环境温度：5 ℃～ 40 ℃。 11.环境相对湿度：＜80% 。 12.泵头材料：PTFE。 13.复合膜片材料：PTFE 14.阀片材料：FFPM 15.工作制：可连续工作24小时以上。 16.噪音：＜60db。 17.额定转速：≥1450RPM 。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 旋转蒸发仪2 | 上海贤德 /XD-52AA;上海亚荣/RE-52A;上海安亭/RE-52A |  | 旋转蒸发器包括旋转蒸发器主机1套、配置台式循环水真空泵1套 一、旋转蒸发器主机 技术参数 1.工作条件 1.1使用环境温度：5℃～40℃；输入电源：AC220V/50HZ；加热功率:≥ 1kw 。 2.技术要求及配置 2.1主要特点： 2.1.1球磨口冷凝管。 2.1.2手动、自动两用升降功能操作方便。 2.1.3温度、转速同屏显示。 2.1.4密封部件：采用氟胶+双重PTEF进口材料与玻璃转轴组合。 2.2 技术指标。 2.2.1旋钮式无级调速 0-150转/分钟。 2.2.2升降行程：手动、自动两用上下升降 0-150毫米，操作更方便。 2.2.3一次成型4L特氟隆复合锅φ22×高11.5cm 耐腐蚀，加热快,易清洗，配有透明防护罩：保温、节能、防爆、防溅。 2.2.4自动控温，数字显示（温度显示精度：小数点后面有一位数）水浴：室温-99度±1℃ 2.2.5冷凝管：立式,球磨口冷凝管（直径80mm，长度410mm)拆卸方便,冷却速度快； 2.2.6密封部件：采用聚四氟真空密封垫与玻璃导管紧密结合，不掉渣，耐磨损，延长使用寿命; 2.2.7加料器: 阀门式加料管套接四氟乙烯管和挡水流圈 2.2.8试料瓶容量范围: 25-2000ml。 2.3 配置：主机、立式冷凝管，水浴锅各1台， S35球磨口收集瓶 500ml一个，29# 旋转（茄形）瓶500ml一个（或24# 旋转（茄形）瓶500ml一个配制24转29#玻璃接口一个）。 二、台式循环水真空泵 1. 泵壳、叶轮工程塑料。 2.功率 W：≥ 180。 3.工作电源V/HZ：220/50。 4.流量 L/min：≥80。 5.扬程 M：≥10。 6.机体材质：防腐工程塑料。 7.最大真空度 Mpa：≥0.098。 8.单头抽气量L/min：≥10。 9.抽气头数个：≥2。 10.储水箱容积L：≥15。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 4 | 自动进样器 | 岛津/SIL-20AXR，上海仪电分析-AS2000，安捷伦G1329 |  | 技术参数 1.进样方式：全量进样, 进样量可变式，可搭配岛津液相色谱仪LC-20AT。 2 .最大耐压：66MPa 3 .进样量设定范围：0.1L ~ 50L(标准值), 最高可以增加至不少于2000L 4 .样品瓶数目：105个(1.5mL样品瓶)； 5 .反复进样次数：1-30次/1个样品 6 .进样精度：<0.3%RSD 7 .进样量准确度：1%以下 8 .交叉污染：< 0.005% 9 .吸样速度：0.1 – 15 L/sec 10. 进样针清洗：在进样前后任意设定，内外清洗功能，清洗液有在线自动脱气 11.使用pH范围：pH1～pH14 12.能与岛津液相色谱仪配套使用，并且能使用岛津工作站软件进行控制，保证正常连接并使用。 13.配置清单：高效液相色谱仪自动进样器1套，1.5ml的进样瓶100个。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 酶标仪 | 奥盛/AMR-100；德科/DR-3518L；博科/EL10A |  | 设备性能 1.LED冷光源光路系统(优于卤素灯)，寿命20000小时以上，终身免维护。 2.全屏显示96孔整板数据，直观的可视化布板操作界面。 3.便捷的触摸屏输入，另可选配外接鼠标和键盘。 4.可选择吸光度模式／Cut-Off定性计算／单点定标／折线回归／线性回归／指数回归／对数回归／双对数回归／。log-logit/幂回归，四参数回归等计算方法。 5.在同一板上可进行不少于12个不同项目的测试，并可同一板检测定性和定量项目。 6.具有灵活的定性公式输入功能，满足各种相同及不同试剂的不同的参数设置。 7.布板和保存导入功能。 8.可选配外接PC软件，网络化支持，迎合数字化发展方向，可定制上传。 9.全中文操作系统，支持鼠标、键盘，支持输入法。 10.光源智能开关。 11.提供多种打印方式及多种形式中文报告,并可定制各式报告。 12.专用系统维护菜单，自动判断仪器当前状态，并可打印相关数据 技术参数： 1.光源类型：LED冷光源 2.波长范围： 400-800nm。 3.滤光片配置：≥10个滤光片位置，标配405nm、450nm、492nm、630nm, 4.吸光度范围：0.000―4.000A。 5.光通道数：≥9通道光路检测。 6.示值稳定性：≤±0.002A或≤0.5%T/10min。 7.示值误差（准确性）：≤±0.005A或±0.2%T。 8.重复性：≤0.2%或≤0.2%T。 9.灵敏度：≥0.01（L/mg）。 10.通道差异：≤0.01A。 11.波长示值误差：±2nm。 12.半宽度：≤8nm。 13.峰值透射比：≥35%。 14.分辨率：0.001A（显示），0.0001A（内部计算） 15.读板速度：单波长≤3秒/96孔，双波长≤6秒/96孔。 16.振板功能：速度和时间可调。 17.板条类型：标准96孔或其他型酶标板、条。 18.适用孔型：平底、U型和V型。 19.显示方式：≥7寸彩色液晶显示屏显示。 20.输入方式：触摸屏输入，可选配鼠标和键盘 21.打印：内置热敏打印机，可外接打印机。 22.接口： USB接口、RS232串口、并口打印机接口、鼠标/键盘接口。 23.数据储存：≥2000板（96）孔检测结果，≥ 500个以上测试项目。 24.使用环境：温度5-40℃；湿度15%-80% 25.电源电压：交流(220±22)V，(50±1)Hz。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 超滤杯 | 羽灵/YLB-50；博隆/YLB-50；上海摩速/MSC30 |  | 超滤杯适用于生化实验室分离提取生物大分子，肽的浓缩；酶和尿的浓缩；蛋白质的过滤分离；水、生理盐水、葡萄糖、氨基酸、抗生素溶液的除热原；生物制剂的分离；超滤杯还用于细胞收集和洗涤；血浆生物和植物制剂的澄清。 超滤杯配备各种分子量的超滤平片膜； 采用氮气钢瓶加压； 配件： 1.进口管: φ5mm*1米长尼龙管； 2.搅拌杆：有机坡璃杆，不锈钢抽承，聚四氟乙烯磁性揽拌子； 3.卡箍:304不锈钢； 4.O型密封圈:丁晴橡胶； 5.底座:有机玻璃； 6.滤出口:有机玻璃； 7.导流片:尼龙； 8.超滤膜:切割分子量范围1000- 140000 （出厂标配50K一盒/10片）； 9.密封垫:硅橡胶； 10.超滤杯:有机玻璃，≥容量50ml,最高承受压力；≥0.22Mpa； 11.加料口:铜质材料。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 低温研磨仪 | 赛维尔生物/KZ-III-F，上海净信JXFSTPRP-CL-BSC ；上海测博/CBCL-24 |  | 产品性能 1.可对样品进行干磨、湿磨、低温研磨以及均质化处理； 2.可同时处理不少于24个样品（可升级同时处理不少于60个样本），快速、高通量地完成样品制备； 3.可更换不同容量适配器0.5ml、2ml、5ml、10ml、50ml； 4.可处理的样品种类广泛： 适用于各种植物组织包括根、茎、叶、花、果、种子等样品的研磨破碎； 适用于各种动物组织包括大脑、心脏、肺、胃、肝脏、胸腺、肾脏、肠、淋巴结、肌肉、骨骼等样品的研磨破碎； 适用于食品、药品成分分析检测的研磨破碎； 5.采用的是封闭式的一次性离心管。 6.制冷功能：-10℃至室温；控温精度：±1℃。 技术参数； 1.在15秒内同时处理不少于24个样品（可升级同时处理不少于60个样本）， 2.超大触摸屏设计，，另预设不少于10组常见组织研磨参数（植物茎叶、组织心肝脾肺肾、皮肤、骨骼等）优化不同标本研磨条件； 3.噪音等级：小于65db； 4.最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节； 5.紧急停止按钮：在研磨过程中可随时拍下，仪器即停止运行，； 6.快速制冷：开机15分钟内降温到零下，防止降解，温度范围：-10℃-室温； 7.电磁安全锁：工作过程中电磁锁定无法开盖，直至研磨程序结束，全程保护； 8.研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可； 9.采用特殊的上下及左右晃动三维一体的震动模式，样品在空间呈8字形三维运动； 10.可选配安装60孔适配器，升级为每次研磨60个样本； 11.出厂配置：电源线，24X适配器2个，研磨珠氧化锆3MM一瓶，研磨珠钢珠3mm,4mm各一瓶，研磨管一包。 12.电源需求：220V单相交流，<6A； | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 电泳仪 | 北京六一DYY-6C上海精科/DYY-6C; 上海紫一/DYY-6C |  | 技术参数 1.在工作状态中，可以实时微调。 2.微电脑智能控制。 3.液晶显示，同时显示电压，电流和定时时间。 4.采用开关电源输出。 5.具有存储记忆功能。 6.具有过压、过流、过载、变载、空载等多项报警保护功能。 7.并联输出：≥4组。 8.重量约：≥2.5kg。 9.输出范围(显示分辨率)：6～600V(1V) 4～400mA(1mA) 240W。 10.可选配 2.4GHz WiFi Iot模块，用于核酸，蛋白质电泳观察、照相和实验结果科学析。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 凝胶成像分析仪 | 北京六一 /WD-9413B;济南欧莱博/WD-9413B;上海双旭/WD-9413B |  | 一、基本参数： 1.反射紫外光源波长：254nm、365nm； 2.透射紫外光源波长：302nm； 3.紫外光透射面积：252mm×252mm； 4.白光透射面积：260mm×175mm(白光板)系统配置： 5.摄像头有效分辨率：≥130万像素，配备后续可增加选配500万、640万像素专业的6倍光学变焦镜头； 6.摄像头信噪比：≥62dB； 7.摄像头像素大小：≥5.2μm(H)×5.2μm(V)； 8.摄像头曝光时间：1-2000ms； 9.图像自适应增强积分，有效保证图像清晰，稳定，真实可进行1D、斑点杂交和菌落记数等专业分析。 二、设备性能 1.两侧开口，方便切胶操作； 2.暗箱式，无需暗室，可全天候使用； 3.抽屉式灯箱，使用方便，防止污染； 4.具有实时预览，手动对焦功能； 5.紫外滤光镜：EB专用超多层镀膜滤光镜； 6.兼容tif、jpg、bmp、gif等诸多图像格式； 7.可在暗箱中直接进行切胶操作； 8.302nm紫外灯箱15分钟自动断电系统配置； 9.采用高性能数字黑白摄像头； 10.进口专业分析软件。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 自动液相色谱分离层析仪 | 上海沪西MF99-3,上海金鹏/2001-D;江东精密/MB99-1 |  | 配件：紫外检测仪1台, 恒流泵1台，程控全自动部分收集器1台，梯度混合器1台，仪器车1个，层析柱: φ1.0×长度40cm、φ1.6×长度50cm、φ2.5×长度60cm各一支。 技术参数 一、紫外检测仪 1.检测波长:220nm、254nm、280nm、340nm； 2.流动样品池容积:≥100ul； 3.样品池流速 (0.01－10)ml/m； 4.量程测量范围 :0-100%T、0-2A、0-1A、0-0.5A、0-0.2A、0-0.1A、0-0.05A； 5.调节量程方式: 按钮式，一键调T； 6.调节量程显示方式: LED灯； 7.噪音精度匹配 :量程在0.05Ａ档时：噪音≦0.002Ａ； 8.积分仪输出： 0.1Ａ/ｍV； 9.输出记录仪信号 :(1－10)mV； 10.更改光源方式 :前置手调； 11.光程范围: ≥4mm； 12.管道标示：中文标示进出液体口； 13.软件配置：色谱软件可与电脑连接绘制层析图谱； 14.通讯接口：COM 口或USB 接口； 15.工作电源：AC110v-220V±10%；50Hz 16.抗震动性：温度0－35℃；相对湿度85% 二、恒流泵 1.输出流量：0.016-148ml/min； 2.输出通道：单通道； 3.使用软管规格：12# 14# 17# 19# （耐有机硅胶管）； 4.转速范围：0-150 转/分钟； 5.输出压力：≥ 3kg/cm²； 6.精准误差：≤± 2%； 7.外控接口：≥5V 8.工作环境温度：温度:0-40℃，湿度≦85%； 9.电流电压：85-264VAC； 10.抗震动性：10-500HZ； 三、程控全自动部分收集器： 1.收集试管：100ml； 2.每支最大容量：100ml； 3.每支试管定时范围：1秒-200小时，任意选择； 4.每支试管定滴范围：1滴-9999滴；计滴头自检提示； 5.程控收集：0-10段；定峰动态波形显示； 6.定峰收集器：0-2000mv，任意选择； 7.设定功能：定时收集，定滴收集，程控收集，定峰收集； 8.显示方式：LCD 蓝屏中（英）文显示； 9.断电数据保存时间：≥十年； 10.运转时随意暂停； 11.外控接口：≥5V 12.工作环境温度：温度0-40℃，湿度小于85%； 13.电流电压：220AV 50HZ； 14.抗震动性：10-500HZ； 四、梯度混合器： 1.梯度容量：≥2000ML； 2.调速方式: 旋钮； 3.梯度形状：直线； 4.杯体材质：特制玻璃（耐有机）； 五、仪器车: 长约80cm±5cm，宽约50cm±5cm，高约90cm±5cm）,材质304不锈钢。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 光合作用测定仪 | 托普云农 托普TP-3051D,杭州绿博/LS-1020;聚创环保/JC-FS-3080D |  | 主要功能： 测定 CO2 浓度、叶片温度、光合有效辐射、叶室温湿度等光合作用指标。 技术要求： CO2 分析：非扩散式红外 CO2 分析， 测量范围：0～1000ppm/0 ～1500ppm/0 ～ 2000ppm； 2.具备数字温度传感器：测量范围：0～50℃；分辨率：0.1℃；误差：±0.2 ℃； 3.叶片温度：测量范围：0～50℃；分辨率： 0.1℃；误差：±0.2 ℃； 4.具备数字湿度传感器：测量范围 0～100%，分辨率：0.1%，误差：≤±3%； 5.光合有效辐射（PAR）：测量范围：0～2500μmol/m2/s。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 无菌超净台 | 海尔HCB-1300V;苏净安泰/SW-CJ-2D;江苏洁美SW-CJ-2D |  | 技术参数： 1. 产品类型：双人单面洁净工作台； 2.气流模式：垂直层流； 3.外形长度：≤1370mm； 4.工作区长度：≥1300mm； 5.工作台面高度：790±10mm； 6.工作区洁净度：100级； 7.操作台面平均菌落数≤0.5CFU（皿•0.5h）； 8.工作区风速：0.2-0.4m/s三挡可调； 9.工作区内部照度：≥600LX； 10.噪声：≤60分贝； 11.采用防潮、阻燃玻璃纤维高效过滤器（HEAP）； 12.具有初效预过滤器，不使用工具即可更换，有效延长高效过滤器寿命； 13.前窗钢化玻璃材质，厚度≥6mm； 14.工作台面选用304不锈钢材质，外缘凸起设计，防止液体倾洒时溢出； 15.内嵌式照明，眼睛不疲劳：采用内嵌式照明，避免日光灯对眼睛照射，眼睛不疲劳； 16.至少2个电源插座，具有防溅功能，防水防尘等级不低于IP44； 17.三位互锁，紫外灯与照明灯、前窗三位互锁功能，屏蔽误操作风险； 18.具有联动功能，开门后自动开启荧光灯，方便实验准备工作；关门后风机自动关闭，防止风机空转不对外做功而产生过热现象； 19.紫外杀菌延时启动，远离紫外线伤害：紫外灯开关按下后，声光提醒操作者及时离开，延时10秒钟后紫外灯点亮，保护操作者免受紫外照射伤害； 20.可预设紫外灯自动点亮时间，方便班前班后自动消毒； 21.紫外灯延时启动时间、杀菌时间长短、预约启动时间、风机档位等可按用户使用习惯自行设置；设置完成后，微电脑自动记忆用户使用习惯，方便用户使用； 22.电控元件全部布置在正面面板内，与人体视线等高，使用简单的常规工具即可开启，维修保养时无需移动设备； 23.底座设有4个万向脚轮和固定底脚，方便移动和定位； | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 体视显微镜 | 尼康SMZ745,江南永新/JSZ6；麦克奥迪/SMZ-171 |  | 一、显微镜性能参数： 1.光学系统：变焦变倍式内斜系统； 2.密封（相当于JIS防滴1型）：防尘、防油及防水； 3.总放大倍数：标准放大倍数为：50倍，标准放大范围：6.7～50倍，粗微调同轴调焦机构设计； 4.观察筒：倾角是符合人体工程学标准设计的45°(度)； 5.瞳距调节范围：52～75mm（C-W10x)； 6.目镜（屈光度矫正机构）：标准视场数：≥22mm；可以左右连锁； 7.变焦范围：0.67～5X；1倍标准物镜10X目镜下放大倍率范围：6.7倍～50倍； 8.变焦比：≥7.5:1；同档次显微镜最佳变焦比； 9.标准组合时(1X物镜10X目镜)工作距离：≥115mm，为样品操作提供足够的空间，以满足显微操作长工作距离的要求； 10.底座：≥180mm大直径透明玻璃板，采用扶手设计载物台，适合转基因显微操作，以满足大型标本的透射观察要求，夹缝斜向切合相衬透射照明系统;配落射照明； 11.采用防静电机构：1000～10V，0.2秒以内，可将显微镜所带的静电迅速放电； 12.整机采用的是环保无毒的光学部件。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 台式恒温摇床 | 知楚THTY-50V;莱玻特瑞/ZHP-100D;菲斯福FS-50B |  | 技术参数： 1.LCD触摸屏，设定温度、转速、时间和实1.测温度、转速、剩余时间在同一界面显示，不用相互切换界面，观察更直观；操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作；可自由设定摇板正转或反转；强制对流的风扇常开或自动； 2.拥有数据记录功能，每分钟记录一次数据，可记录近三个月的数据，并且可显示温度.速度曲线，方便数据的分析； 3.夹具为一次成型不锈钢夹具； 技术参数： 1.空载振荡频率：10-300rpm； 2.振荡频率精度：±1rpm； 3.摇板振幅：Φ0～50mm（可调振幅，出厂默认振幅Φ20）； 4.温控范围：室温+5～60℃； 5.温度调节精度：±0.1℃； 6.温度均匀度：±1℃ (at37℃)； 7.箱体内部：直角； 8.显示方式：LCD（触摸屏）； 9.对流方式：强制对流； 10.控制方式：P．I．D微电脑智能控制； 11.容量（不锈钢夹具或塑胶夹具）：250ml×12支或500ml×9支或1000ml×4支； 12.定时范围：0-999.9小时 13.摇板尺寸（长×宽）约：344mm×307mm（±70mm）； 标准配置：万能夹具（固定夹具可选）； 14.电源：AC220±10﹪ 50～60Hz； 15.噪音：低于55dB； | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 纯水仪 | 力辰/LUPTA 10L;青岛富勒姆/FBC1502;中科仪/water-10n |  | 一、设备性能 1、液晶触摸屏控制系统具有故障自动检测指示、自动诊断系统、水质超标报警、系统具备耗材失效自动报警并提醒更换功能、内置定时冲洗程序、内置定时自动循环程序、缺水、断电自动保护报警、系统缺水时自动报警停机、造水满后自动处于待机状态； 2、机器内部设计定时取水，根据自身用水量需求随意设置需要的水量并按键取水，达到相应水量后自动关闭避免水满溢出现象； 3、主机内设有纯水、超纯水一键消毒功能，水压过高可一键泄压； 4.配套PH监测部件，可以同时测量pH和温度值，支持iOS及Android系统，蓝牙通讯；功能含测试（含PH，温度，功效，校正，电量）；设置（语言，温度单位，缓冲液设置，分辨率设置）；智能APP。 5.音模块功能，可以人机对话来实现对水机的操作：直接语音控制UP，RO取水关闭等功能。 6、自动连续产水, 实时运行状态显示, 运行参数可调;制水系统和电路系统完全分离, 彻底免除安全隐患; 技术参数： 1.输入电源/频率：220V/50HZ； 2.功率约：≥50W； 3.显示方式：LCD液晶屏； 4.给水条件：城市自来水或地下水 进水压力：1～6bar ，总溶解性固体TDS：≤420PPM 温度：5-40℃； 5.最小给水量：0. 3m³/h； 6.产水量：≥10L/h； 7.出水标准：中国实验室用水规GB6682-2008一级水标准； 8.RO 出水电导率(μs/cm@25℃)：2-10us/cm. 9.UP出水水质@25℃：UP出水电阻率18.25MΩ·cm. 10.TOC＜10ppb； 10.1微生物＜1CFU/ml， 10.2微颗粒物＜1/ml（＞0.22μm）； 10.3重金属离子＜0.1-0.2ppb； 10.4瞬间取水量（L/min）：≥1.2L/min； 11. 预处理装置； 11.1规格：≥10寸； 11.2 PP棉：初过滤，净化大的颗粒物和棉絮物等 11.3颗粒活性炭：用来净化水中的游离颗粒物和异味分子水锈等 11.4压缩活性炭：结构更加紧密，进一步过滤颗粒物等 11.5材质：PVC 配置清单：压力桶/水箱1个。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 自动旋转式压片机 | 天凡/ZPT130-9B,绿翊/GZPK-370;天九/ZPT130-9B |  | 1.采用中模侧顶技术，测压式中模固定方式减少中模移位； 2.加配接油盘，防止润滑油滴落模腔造成物料污染； 3.操作系统：手轮+PLC触摸屏操作系统，手轮调节压力、填充，触摸屏显示设置产量、转速、启动、点动等；配有过载保护装置，当压力过载时，可自动停机； 4.压片冲模：上冲+中模+下冲。材质：6CrW2Si；模具镀硬铬，防锈耐磨； 5.底部带防爆轮。 技术参数 1.冲头数：≥9； 2.冲具型式：ZPT型（带接油环式）； 3.产量范围：1500-10500片/小时； 4.转速范围：5-35转/分钟（可调）； 5.最大压力：50KN； 6.填充深度：≥15mm； 7.片剂最大厚度范围：≥6mm； 8.最大压片直径：≥20mm； 9.最大异形长轴尺寸：≥20mm； 10.冲杆长度：≥133.6mm； 11.工作噪音：≤70dB； 12.总功率：≥2.2KW； 13.电压：380V / 220V； 14.配置：压片机冲模模具（9付一套）：1套圆形（浅弧9mm）。 | 台 | 3 |  |  |  |
| 17 | 自动部分收集器 | 上海金鹏 BS-100A;上海互佳/BS-100A;上海沪西/Bz-100 |  | 一、设备性能 1.采用全封闭环保型分子强度ABS材质,注塑模具次成型。 2.35°斜角控制面板设计，符合人体工程学。 3.独特的收集盘数字标记设计，每根试管均对应1个数字，确保试管对号取管。 4.收集功能：自动收集，可任意选择，收集换管不偏离，换管定位。 5.参数设定功能：可任意设定参数、设定管、末管。 6.外部触发功能：专用COM接口直接连接、控制恒流泵配套使用。 7.定时功能：收集时间，倒、顺定时任意选择，同规格试管盘自由互换，无需对号就位。 二、技术参数 1.收集试管：≥100支； 2.容量：≥12ml； 3.定时收集范围：1秒-199小时59分59秒，任意选择； 4.显示方式：中文液晶超大蓝膜LCD显示； 5.试管盘架：圆形数字标记试管盘； 6.断电数据保存：≥十年 7.连续工作时间：大于200小时； 8.输入电源：AC220V,50/60HZ； | 台 | 3 |  |  |  |
| 18 | 电脑恒流泵 | 上海金鹏/DHL-A;上海沪西/DHL-A;上海互佳/DHL-A |  | 一、设备性能： 1.采用全封闭环保型分子强度ABS材质,注塑模具次成型，牢固、美观。 2.80°斜角控制面板设计，符合人体工程学。 3.将设定流量获得的实际流量值输入，自动进行流量校正。 4.各种模式可供选择，流量校正模式，恒流模式 5.专用步进电机多细分方式驱动和集成电路输出扭矩大，精度，运行平稳。 6.中文液晶超大蓝膜LCD清显示方式，业内先品质，新型微电脑芯片控制外控接口能与自动部分收集器配套使用。 二、技术参数 1.泵头：≥6滚轮； 2.转速范围：转速分辨率0.1转/分—65转/分； 3.流量：2×（0.5-900）ml/h； 4.显示方式:液晶屏显示流量和转速； 5.运转方向：正反可逆； 6.压力：≥3kg/cm2； 7.适用软管：≥Ø 1.2*3.3*5mm； 8.定量范围：1-9999ml或1-99.99L； 9.功能模式：流量校正模式，恒流模式； 10.流量校正：将设定流量获得的实际流量值输入，自动进行流量校正； 11.灌装功能：无。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 | 隔膜真空泵 | 津腾/GM-0.33A（防腐）+溶剂过滤器（1L）;书培/GM-0.33A（防腐）+溶剂过滤器；烜晟科仪/GM-0.33A（防腐）+溶剂过滤器 |  | 技术参数 一、真空泵 1.抽气速度：≥20L/min； 2.极限压力真空度：≥0.08Mpa 200mbar； 3.电压：220Vac,50Hz； 4.电功功率：≥160W； 5.进气口(mm) ：≥φ6； 6.出气口(mm) ：消音器； 7.工作环境温度（℃）：7-40； 8.泵头：≥1个； 9.泵体温度（℃）：＜55； 10.膜片：进口橡胶； 11.阀片：进口橡胶； 12.噪音（BD）：＜60。 二、配套溶剂过滤器 1.优质玻璃材料，玻璃光洁透明，无气泡，壁厚均匀。 2.采用特硬优质玻璃材料，抗极差温度变化达280℃ 3.有良好的耐压性，可供高温高压灭菌使用 4.尺寸规格符合国际标准，能与国外多种品牌互配。 5.溶剂过滤器容量：≥1L | 台 | 1 |  |  |  |
| 20 | 恒温培养振荡仪 | 上海智城/ ZWYR-2102C，上海新苗/QYC-2102C；精达仪器/ZHWY-2102C |  | 技术参数 1.显示方式：4.3吋480×272点阵65K色真彩触摸式显示屏 2.控制方式： P．I．D微电脑环境扫描微处理芯片 3.九段十八步可编程序，可实现步移、循环、反复、温度阶梯的振荡培养 4.智能制冷无霜运行技术 5.安全自诊断功能：停电报警、传感器故障报警、上、下限超温报警、独立式过升防止器（30-80℃任意可调）、独立超温保护器、独立式漏电、过电流跳闸保护。 6.附属功能: 自动运行、自动停机、监视计时器、来电恢复、参数记忆、温度表示校正、 7.RS-485接口、嵌入式微型打印机数据输出 8.开门方式： 单开门 9.温度控制范围： 4～60℃ 10.温度分辨精度：±0.1 ℃ 11.温度波动度： ≤±0.5℃（37℃时） 12.温度均匀度： ≤±1℃（25℃时） 13.回旋频率范围： 30～300r/min 14.回旋频率精度： ±1 r/min 15.摇板振荡幅度: Φ26mm 16.定时范围： 0～500h 17.摇板尺寸：496*350（±6mm） ；摇板数量：2 块 18.容积：≥ 173 L 22.最大容量：100ml*44支或250ml*26支或500ml*20支或750ml*18支 23.标准配置：250ml*26支 24.功率：≥950W 25.电源： AC 220V 50/60Hz | 台 | 1 |  |  |  |
| 21 | 台式空气浴恒温摇床 | 金坛良友/ ZD-85，常州金南/ZD-85,金怡/SHZ-82A |  | 1.温控准确数字显示。 2.设有电子定时。 4.电子调速，误差±1转。 5.内腔采用304不锈钢制作。 技术参数： 1.转速范围：起动0-300r/min 2.温控范围：室温+5℃至60℃ 3.温度精度：±0.5℃ 4.振CC幅：往复25mm、回旋20mm 5.加热功率:≥400W 6.装瓶量:标准配置万能弹簧夹具（也可选配专用夹具）托盘尺寸约：440*350mm(±60mm)，可放置烧杯：50ml×35支或100ml×30支或250ml×20支或500ml×12支 7.定时范围:24小时59分（或常开） 8.电 源:交流220V、50HZ； | 台 | 1 |  |  |  |
| 22 | 三目显微镜 | 麦克奥迪/BA210-T;奥斯微/CM30;澳浦/UB203i |  | 1.光学系统：CCIS无限远色差校正光学系统。 2.目镜物镜参数： 2.1广角平场10X目镜：视场直径约Ф20mm，双目镜均带有屈光度调节，范围±0.5° 2.2无限远平场消色差物镜： 4X/0.10工作距离约21.5mm；10X/0.25工作距离约7.5mm；40X/0.65工作距离约065mm；100X/1.25工作距离约0.185mm。 3.目镜筒：30度倾斜，三目镜筒，瞳距调节55mm～75mm，两档分光。 4.调焦机构：粗微动同轴调焦，微动格值：约2μm，粗动行程每圈约25mm，微动行程每圈径0.2mm，调焦范围约24mm。载物台上限位置可用镜臂中的滚花螺钉调节。 5.物镜转换器：四孔（内向式滚珠内定位）。 6.透射照明系统：白色LED照明光源，亮度可调，阿贝聚光镜 约NA1.25，内置式可调孔径光栏，含倍数刻度，与物镜匹配。 7.载物台：三角机械活动平台（尺寸：约140mm×135mm，移动范围: 约76mm×50mm）。 8.机身：全金属（非塑料）的承载式机身，流线型设计。 9.图像采集系统： （1）数码摄像系统，传感器尺寸:1/1.7"SCMOS （2）分辨率:12M；成像区域（对角线）:9.33mm；像素尺寸:1.85µm x 1.85µm （3）实时显示模式（通过USB:4000x3000 @25fps,2048x 1080@50ps （4）扫描方式:进行式 （5）快门模式:卷帘快门 （6）数据传输:USB3、1 （7）曝光时间:22us～ 2sec （8）可聚焦透镜:16mm;功耗:小于1.5W@ 5V;镜头座:C接环 （9）支撑装置:Twain、SDK和DirectShow驱动程序 （10）支持的操作系统（推荐）高于Microsoft Windows7/8/10、Mac OSx10.9和Linux （11）工作温度:从-10到+60摄氏度，无冷凝 （12）配件包括:CS环形转接器，USB3、1电缆，校准滑块，适用于PC/OSX/Linux的图像处理软件 | 台 | 1 |  |  |  |
| 23 | 实验型真空冷冻干燥机 | 上海田枫/HFD-01;上海比朗/BILON-HFD-01;北京松源/LGJ-10 |  | 一、设备性能： 1.可设多段控温程序，冷冻干燥机在运行过程中可修改程序参数； 2.PLC控制系统，触摸屏操作，可设置密码，显示冻干数据，带有数据存储，USB接口； 3.304不锈钢方形托盘不易变形，耐腐蚀，便于清洗； 4.干燥室采用高透光无色透明有机玻璃门，在操作过程中能清晰观察物料的变化过程； 5.冻干全过程自动化控制，可选择程序模式或者真空模式； 二、技术参数： 1.冷凝温度：≤-40℃ 2.真空泵极限真空度：10Pa（空载） 3.冻干面积： 0.1㎡ 4.捕水能力：3kg/24h 5.样品盘约：145mm×275mm（±50mm） 6.电源：220V 50Hz 7.功率约：≥1000w 8.电控系统；实时显示隔板温度、冻干阶段、冻干数据。智能控温。 9.除霜：一键式除霜功能 附件清单：物料盘3个，真空软管1根，真空卡箍2套，说明书1份，合格证1份。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计金额：（大写）人民币 元整 |  |  |  |  | （小写）￥ 元 |  |  |  |  |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1、质保期 2年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2、所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  | 1、成交人交付的所有设备必须是签订合同之日前 1 年内生产的产品。 2、送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递） 3、为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4、故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在8小时内应到达现场。 5、成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间、交付地点 |  | 1、交付时间：自签订合同之日起30 日历日内全部交付完成并验收合格。 2、交付地点：广西农业职业技术大学（南宁市大学东路176号）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款条件 |  | 1、成交人在要求的交付期内，可分批交付，也可一次性交付，但须先按每次交付并验收完成的金额开具发票给采购人，采购人在收到发票后30日历日内按发票面额付款。如成交人未按国家要求开具发票，或未按合同履约的，视为违约，采购人有权扣减履约保证金，或要求解除合同，并追究成交人法律责任。 2、本项目收取履约保证金：□无 ☑有，人民币元。 3、项目收取履约保证金的，成交人须在合同签订前向采购人账户转付成交金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后）无息退付。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | 本项目标段一，选择第10项“自动液相色谱分离层析仪”作为核心产品。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称（盖章）： 供应商地址： 法定代表人或委托代理人（签名或盖章）： 联系电话及电子邮箱： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

附：授权委托书（格式自拟）、被授权人身份证复印件（如是法人提供法人身份证复印件）、营业执照副本复印件，均加盖公章。