广西农业职业技术大学

货物、服务类采购项目需求整理表

标段2：中草药栽培加工仪器设备

| 项目名称 |  |  |  | 药食同源新产品技术创新实训室建设采购项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要采购内容 |  |  |  | 冰箱、旋转蒸发仪、自动进样器等 |  |  |  |  |  |
| ▲一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购内容 | 参考品牌型号 | 技术参数 |  | 计量 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计 （元） | 备注 （修改意见或建议等） |
| 标段2：中草药栽培加工仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生化培养箱 | 上海齐欣/LRH-250F;上海一恒/LRH-250F;上海精其LRH-250F | 一、产品性能 1.带定时功能键的数显微电脑温度控制器，控温精确可靠。 2.采用镜面304不锈钢内胆，半圆弧四角易清洁，箱内搁板间距可调。 3.采用玻璃观察窗，观察方便明了。 二、技术参数 1.控温范围:0℃～60℃ 2.温度分辨率:≤0.1℃。 3.恒温波动度:±0.5℃。 4.工作环境温度:5℃～35℃。 5.容积约(L):≥250。 6.定时范围:1～9999 minutes 7.载物托架：4块304不锈钢材质 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 人工气候箱 | 泰宏君/LRH-325C-GSIE；上海齐欣/KRQ-300F，沪粤明/LRH -325-GSI | 一、设备性能 1.箱体为高压聚氨酯成型，保温性能优异，坚固牢靠。 2.箱体外部为优质冷轧钢板喷塑处理，内部采用拉丝不锈钢304内胆，箱内搁板间距可调。 3.压缩机采用环保无氟制冷剂（R134a）。 4.微电脑PID控制，带定时功能。 5.SMOOTH整体风道均匀系统，温度控制更精准。 6.独立限温报警系统，双重限温（±4℃及上限70℃）保护，超过限制温度即自动中断。 7.液晶显示屏，时钟显示和定时功能便于观察培养时间，可设置0-9999分钟的定时时间。 8.箱体左侧有一直径30mm的测试孔，便于实验操作与测量温度。 9.自诊断功能，故障全程自动监控，故障代码直观指示。 10.光照：两层垂直式顶置光源LED植物生长灯，光照编程可设定白天黑夜模式和30时段99周期运行，模拟全天候、自然界的植物生长环境。 11.载物托架（标配）：4个304不锈钢材质 二、主要技术指标 1.容积约：≥320L 2.控温：5～65℃ 3.温度波动度：±0.8℃ 4.温度分辨率 ：≤0.1℃ 5.温度均匀度：±1.5℃ 6.控湿范围：50%-95%RH 7.湿度波动度：±8% 8.湿度分辨率 ：≥0.1% 9.光照度：0～25000LX 10.功率：≥624W 11.电源：220VAC 50HZ 12.制冷剂：R134a |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 万能拉伸机 | 深圳三思 /UTM4304；东来检测/XWW-20A；达沃斯/DWS-9000B | 一、技术参数 测量参数 1.最大试验力：≥30kN（高精度负荷传感器）； 2.准确度等级：≥0.5级； 3.试验力测量范围：0.4%～100%F.S； 4. 试验力示值误差：示值的±0.5%以内； 5. 试验力分辨力：≥50万码，全程不分档，且全程分辨率不变； 6. 位移示值误差：示值的±0.5%以内； 7. 位移分辨率：≤0.04μm； 8. 变形测量范围：0.4%～100%F.S； 9. 变形示值相对误差：示值的±0.5%以内； 控制参数 1.应力控制速率范围：0.005～5%FS/s； 2. 应力控制速率精度： 速率＜0.05%FS/s时，为设定值的±1%以内， 速率≥0.05%FS/s时，为设定值的±0.5%以内； 3. 应变控制速率范围：0.005～5%FS/s； 4. 应变控制速率精度： 速率＜0.05%FS/s时，为设定值的±1%以内， 速率≥0.05%FS/s时，为设定值的±0.5%以内； 5. 位移控制速率范围：0.001～500mm/min； 6. 位移控制速率精度：设定值的±0.5%以内； 二、其他参数 1.有效试验宽度：≥400mm； 2.横梁移动行程（不安装夹具）：0～1100mm； 3.电源：电压220V/50Hz±10%；功率≥1kW； 4.配有伺服电机及伺服器 5.含减速系统 6.连机专用试验软件（用户设置；权限设置；登录/切换；密码修改；软件主界面；数据记录查询界面；参数界面； 温度控制； 结果界面；单图界面；多图界面；控制界面；分析界面；特征点计算设置；单图/结果。） 三、设备夹具及附件配置 1. 楔形拉伸夹具一套（平夹块：0-7mm） 2.压缩夹具一 套（盘径100mm） 3.三点弯曲夹具一套（最大跨距180mm，弯芯R5，支辊R2/R5，宽度40mm） 4.电子引伸计一套（标距50mm，变形量25mm） 5.随机工具及资料一套 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 气体透过率测试仪 | 济南众测/GTR-G1，山东博谱/PK-QT08;上海品魁/PK-QT08 | 一、设备功能 1.仪器带有自动保压功能，可实时调整测试过程中上腔压力，保证测过过程中上下腔压差的恒定 2.≥7寸彩色触控屏，搭配专业操作系统，整个实验过程自动完成，实现结果自动显示 3.提供比例和模糊双重试验过程判断模式 4.系统具备自检测能力，确保设备随时处于正常测试状态 5.可同时测定试样的气体透过率、溶解度系数、扩散系数 6.测试量程可根据需要进行扩展，满足大透过率测试的要求 7.具有断电自动保存功能 8.配备RS232通用数据接口，方便数据传递 9.测试过程全程监控、自动记录，并可全程重现 二、技术参数 1.测量范围：0.05～50000cm3/m2·24h·0.1MPa（标配） 2.分辨率≤:0.01m3/m2·24h·0.1MPa 3.试样数量:1件 4.主传感器数量:1个 5.测试模式:单腔 6.真空分辨率:≤0.1Pa 7.真空度:＜20Pa 8.温控范围:5℃～95℃ 9.控温精度:±0.1℃ 10.气源压力:0.1 MPa～0.8 MPa 11.试验气体:O₂、N₂、H₂、CO₂或者其它气体 12.载气接口:≥Ф6mm 13.真空管径:外径≥32mm，内径≥24mm 14.校正方式:标准膜校正、真空传感器外校 15.样品厚度:≤3mm 16.测试面积:≥Φ97mm 17.主机电源:AC 220V 50Hz |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 水蒸气透过率测试仪 | 济南众测 /WVTR-I1;山东博谱/BP-W01;上海品魁/PK-SZQ06 | 一、设备功能 1.激光式脉冲调制红外传感器，长光程吸收，测量精度更高； 2.可实现测试上下腔及传感器的独立控温，有效保证了测试结果的准确性； 3.式样夹持部位采用自主研发防侧漏密封技术，保证了测试的准确性； 4.双压法控湿，全自动精密调控湿度，调控范围广； 5.≥7寸高清触控屏搭配智能化的数据处理功能，为用户提供舒适流畅的操作体验； 6.比例、循环多种试验模式可选，轻松应对不同测试场景； 7.具有断电自动保存功能，避免因突发情况导致测试中断； 8.测试过程全程自动记录，自动判断试验结束并保存测试结果； 9.系统具备自检测能力，避免故障状态下继续测试； 10.气体流量实时监控，少气或者无气时自动报警； 11.可快速接入的温湿度检定插口，方便用户进行快速校准； 二、专业软件 1.简洁直观的操作界面、拥有用户自定义测试功能以及完善的数据分析和报告功能； 2.备的窗口显示、曲线实时显示、试验报告自定义、原始数据导出功能； 3.全程监控、自动记录测试数据、采样率可根 据需要调整、自动重复测试； 4.软件可选配数据可溯源性，可实现多级权限管理、审计追踪、电子签名等功能，符合GMP的要求； 三、技术参数 1.测试范围：薄膜：0.001～40 g/m2·24h 2.分辨率：≤0.001g/㎡·24h 3.试样面积：≥50cm2 4.试样厚度：<3 mm（更厚需加附件） 5.试样数量：1件 6.测试模式：数据独立 7.温控范围：5℃～95℃ 8.控温精度：±0.1℃ 9.湿控范围：相对湿度0%RH，35%～95%RH ,100%RH（自动控制） 10.湿控精度:±1%RH 11.载气:99.999%高纯氮气（验收测试供应商自备） 12.软件可选配数据可溯源性，可实现多级权限管理、审计追踪、电子签名等功能。 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 超声波细胞粉碎机 | 宁波新芝/JY99-IIDN；上海测博/JY99-IIDN；沪析/JY92-IIDN | 一、设备功能 1.采用中央微机集中控制； 2.≥7寸TFT触摸屏显示； 3.超声波功率步进以1%连续精细可调； 4.具有脉冲和连续工作并带有测试功能； 5.超声时间、间隙时间、总时间可精确到0.1秒； 6.具有过载和时间报警功能； 7.配备智能升降隔音箱； 8.隔音箱装置采用钣金、喷塑、ABS材质，模具化设计； 9.TC4换能器，钛合金变幅杆； 二、技术参数 1.频率: 19.5-20.5 KHz 2.显示方式:≥ 7 英寸TFT触摸屏 3.功率:≥ 1800 W（1%-100%） 4.随机变幅杆:≥ 25 mm 5.可选配变幅杆:20,28 mm 6.碎容量: 50-1200 ml 7.占空比: 0.1-99.9 % 8.温度报警: 0-99.9℃，有（防止样品过热） 9.报警: 时间，过载，温度 10.电源: 220/110V 50Hz/60Hz。 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 超声波清洗器 | 昆山/KQ5200E；小美/XM-5200UGF；谱振/KQ5200E | 一、技术参数 1.容量：≥10L 2.超声频率：40kHz，60kHz,80kHz均可调 3.超声功率：≥200w 4.加热功率：≥400W 5.温度设定范围：室温-100℃ 6.工作时间可调：1-60min/常开 7、电源：AC220V/50Hz 8、外壳与内胆材质：均为304优质不锈钢。 二、其他配置：降音盖、不锈钢网架、不锈钢托架、手控进排水。 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 液氮罐 | 中科都菱/YDS-6,亚西/YDS-6;美的/YDD-6 | 一、技术参数 1.几何容积：≥6.7L。 2.口径：≥50 mm。 3.外径：≥284mm。 4.高度：≥504mm。 5.空重：≥4.7kg。 6.静态液氮日蒸发量：≤0.08Kg。 7.静态液氮保存期：≥65天。 8.标配：提桶数量：≥6个。 9.提桶直径：≥38mm。 10.提桶高度：≥120mm。 11.细管容量（0.5ml）：≥792个。 12.细管容量（0.25ml）：≥1788个。 13.标配：锁盖，方便加锁保护样本安全。 14.标配：人造 革保护皮套。 15.真空绝热性能：绝热性能优越，具备极高的温度均匀性。 16.材质及结构：高强度螺纹铝合金，轻型罐体，铝合金外表面处理及颜色，采用表面附着力优异的喷塑工艺。 17.配置：液氮罐1个、提桶数量6个、锁盖数量1个、保护套数量1个。 18.保修期：整机保修一年，真空层保修五年。 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 傅立叶红外光谱仪 | 港东科技/FTIR-850;蓝莫德/FTIR-7600;天光/ftir-1900 | 1.光谱范围：7800-350cm-1； 2.干涉仪：迈克尔逊干涉仪； 3.分辨率：≤0.45cm-1； 4. 检测器：高灵敏度DLATGS检测器； 5.光 源：使用耐高温的陶瓷氧化体作为保温材料，耐温大于1600摄氏度，用光阑形成半封闭保温仓保证较长的使用寿命； 6.波数精度：≤0.01cm-1； 7.线性度：<0.1%T； 8.信噪比：优于20000:1（1分钟扫描，4cm-1分辨率）； 9.扫描速度：微机控制和选择3档或以上的扫描速度； 10.数据采集：He—Ne激光； 11.分束器：多层镀Ge防潮型KBr分束器； 12.检测器采用永久防潮的KRS-5光学窗片； 13.样品室光学窗片采用KBr光学窗片，既保证长期可靠的防潮性能，同时也保证相对高的光通量； 14.可对固体、液体、气体等样品进行定性分析（验收时通过扫描标准聚苯乙烯插板得出吸收峰位置验收）； 15.采用动镜动态准直技术，数字化连续动态调整，每秒130000次，保证瞬时与长时间检测的超高稳定性；或采用角镜型迈克尔逊干涉仪，无需被动跟踪调整即可实现光路永久准道。 16.24位A/D转换器，500kHz转换速度，实时数据准确可靠； 17.光阑可进行两档切换，实现更高分辨率； 18.配备后续可升级增加搭配原位高温高压附件、EHJ电加热池附加、固定光程气体池（2.5m-20m）、pearl珍珠透射池、红外光纤附件、镜面反射附件，原位漫反射附件、红外显微镜（透射/反射/金刚石ATR 三种模式）、半导体晶圆测试附件、单次(多次）ATR反射附件，控温ATR附件（高温300度）、平行光附件以及常规压片透射附加等多样化应用检测需求，真正满足且实现一机多用的功能； 19.一体成型底座，一次性成型主要部件，针孔定位，高稳定光学系统； 20.仪器采用全封闭设计即设备外壳与仪器内部封闭处理，光源模块，探测器模块，分束器模块均单独密封，有效隔绝湿气；大容量干燥剂盒，有效降低干燥剂更换频率； 21.操作软件：64/128位软件，与 windows兼容，中文对谱图进行标注，数据处理功能（标峰，峰面积积分，基线校准等操作），谱图检索功能，自我诊断功能，谱图匹配功能，标准文件格式，基础红外解析功能，QC比较功能，按点平滑功能，y轴归一化功能，谱图组保存功能. 随机提供15万张红外标准谱图； 22.配套温湿度实时在线监测模块，实时提示操作者红外光谱仪运行环境温度及湿度实时状态及相应预防处理措施，有效保护设备核心光路抗潮稳定运行状态。 23.配置：红外光谱仪主机1台、交流电源适配器和电缆1套、USB数据线1根、标准校验片1片、变色硅胶（干燥剂）一袋、快速操作指南1份、应用软件1套、配套工具1套、粉末压片机1台。（固体包包含压片模具1套、溴化钾粉末50克、玛瑙研钵1套、红外烤箱1台，检测药品固体粉末、原料辅料）、溴化钾可拆液体池1套。 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 制冰机 | 麦艾仕/IMS-40;雪科/IMS-40;雪花/IMS-40 | 1.制冰量：≥40kg/24h 2.储冰量：≥15kg 3.冷凝方式：风冷 4.耗水量：≤1.6L/H 5.压缩机/制冷剂：无氟/R134a 6.箱体外壳：304不锈钢材质 7.功率：≥280w 8.冰 型：1-10mm不规则的细小颗粒状的雪花碎冰。 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计金额：（大写）人民币 元整 |  |  |  |  | （小写）￥ 元 |  |  |  |  |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1、质保期 2年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2、所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  | 1、成交人交付的所有设备必须是签订合同之日前 1 年内生产的产品。 2、送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递） 3、为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4、故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在8小时内应到达现场。 5、成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间、交付地点 |  | 1、交付时间：自签订合同之日起30 日历日内全部交付完成并验收合格。 2、交付地点：广西农业职业技术大学（南宁市大学东路176号）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款条件 |  | 1、成交人在要求的交付期内，可分批交付，也可一次性交付，但须先按每次交付并验收完成的金额开具发票给采购人，采购人在收到发票后30日历日内按发票面额付款。如成交人未按国家要求开具发票，或未按合同履约的，视为违约，采购人有权扣减履约保证金，或要求解除合同，并追究成交人法律责任。 2、本项目收取履约保证金：□无 ☑有，人民币元。 3、项目收取履约保证金的，成交人须在合同签订前向采购人账户转付成交金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后）无息退付。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | 本项目标段二，选择第 32 项“傅立叶红外光谱仪”作为核心产品。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称（盖章）： 供应商地址： 法定代表人或委托代理人（签名或盖章）： 联系电话及电子邮箱： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

附：授权委托书（格式自拟）、被授权人身份证复印件（如是法人提供法人身份证复印件）、营业执照副本复印件，均加盖公章。