广西农业职业技术大学

货物、服务类采购项目需求整理表

标段3：发酵设备

| 项目名称 |  |  | 药食同源新产品技术创新实训室建设采购项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要采购内容 |  |  | 冰箱、旋转蒸发仪、自动进样器等 |  |  |  |  |  |  |
| ▲一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购内容 | 参考品牌型号 |  | 技术参数 | 计量 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计 （元） | 备注 （修改意见或建议等） |
| 标段3：发酵设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 厦门致微科研触摸版GL85SA/ 重庆雅马拓SQL810C/上海施都凯IMJ-85W |  | 1.翻盖式高性能高压蒸汽灭菌器，最高使用温度为≥135℃，可以作为蛋白改质之用，不管是通常的灭菌还是培养基和液体的灭菌，或者是培养基的溶解都能简单设定，简单操作，除了各种灭菌程序设定之外，也可以任意进行工程设定，反复运行；数码式操作控制面设置在盖子的前侧，容易查看，使用方便； 2.温度控制、显示精度：≤0.1℃；使用温度范围：45-135℃；使用环境温度：5-35℃； 3.最高使用压力：≥0.26MPa，压力表和压力安全阀都可方便的进行拆卸，以便校验； 4.手动上下翻盖开启式（附有安全锁定结构），节约占地空间； 5.排气阀：全开放用和慢开放用各一个； 6.其他配置用接口：样品传感器用（1/4），记录仪用（1/4），压力表用， 7.冷却风扇；加热器：≥1500W×2； 8.控制器：微电脑PID控制，对话型输入型式，避免重复输入；上下键数码设定显示； 9.定时功能（任意模式）：定时1分—99小时59分，分解能力：1分； 10.运行模式：器具灭菌模式，液体灭菌模式，灭菌保温模式，溶解保温模式，手动操作模式； 11.罐体有效容积：≥80L； 12.罐体材质厚度：≥3mmSUS316L不锈钢,设备表面采用树脂材料。 13.附属品：提篮2个, 蒸汽接收杯1个，冷却水壶1个，加热器挡板1个，过滤器1个，排水管1根，抱箍2个，灭菌效果测试卡30片，长臂夹。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 全自动生物生长监测仪 | 拉脱维亚BIOSAN RTS-1C,固蓝特/RTS-1C;广州昇锐/RTS-1C |  | 主要功能：全自动无侵入实时监测生物（细菌、酵母、悬浮细胞等）生物量OD，实时记录数据，并生成生长曲线图、生长速率图，可3D展示。 1.培养和测量温度范围：+25～70℃，精度≥0.1℃； 2.样品加样量5-30ml，可长时间连续培养，避免样品蒸发影响，更适合1-7天培养的微生物，可更长时间培养； 3.2000rpm下实时测OD，样品均匀分布试管两侧，底部无沉积，充分混匀状态下直接检测OD，最真实地反应菌的生长状态； 4.速度控制范围50-2000转，适用于低溶氧量、高溶氧量微生物； 5.最大溶氧450KLA（h-1）； 6.可用手机对实验数据实时远程监控；； 7.可在系统运行过程中改变≥10次培养温度，从而适用于培养温度阶段性变化的实验； 8.实验过程中的参数调整可通过预编程方式实现； 9.配置清单：（配套专用软件）；保护盖1个；生物反应器试管50ml1包；USB数据线1根；软件安装文件的UBS磁盘驱动器1个；软件的安装和操作手册，PDF文件1份； 备注：配两台用软件连接变两通道，测OD值。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 旋转蒸发仪3 | 毕恩思/WISDOM2A;上海贤德/xiande-2000A;上海亚荣/RE-2000A |  | 技术参数 1.旋转转速：液晶屏显示0～310rpm/min； 2.蒸发能力：≥25ml/min(H2O)； 3.温度调节范围：水浴~室温-99℃±0.5℃； 4.浴锅材质/尺寸：一次性成型特氟龙涂层,易清洗,尺寸:φ23×高13cm,耐腐蚀,耐高温加热锅带安全把手,外壳隔热,防止烫伤,容积适中,升温迅速； 5.试料瓶 ：间歇性的左右旋转，间歇时间可调0～60s，可运用于粉末状样品的干燥处理； 6.升降行程：触摸式+手柄式双自动平衡升降（升降行程150mm）下降终点； 7.温度控制：微电脑式PID控制器,数字显示； 8.安全性能：定时功能（0-999min）； 9.加热器：全封闭加热器功率≥1.5KW； 10.试料瓶可使用容量：0.25-2L； 11.密封部件：选用PTFE及特殊合成材料，经特殊工艺技术处理模具合成，增强密封性，防腐性和耐磨性； 12.输送配件母料包含管道，软管，快接头为防止仪器过程中产生静电，全部核心材料均为防静电材质，且体积电阻率＜5×106Ω.cm 13.冷凝管：立式,三层球磨口蛇形冷凝管,冷凝面积:≥0.18㎡,有滴液点和防倒流设计。 14.配有防静电废液桶与旋转蒸发器配合使用，用于临时收集有机废液； （1）防静电废液桶1个，全部核心材料均为防静电材质，且体积电阻率≥1.80～2.42×106Ω.cm； 15.出厂配置：试料瓶：29#茄形瓶1L*1个，29#圆底瓶2L*1 个，回收瓶：S35球磨口收集瓶1L*1个； 16.配置台式循环水真空泵： （1）功率 W：≥150 （2）工作电源V/HZ ：220/50 （3）流量 L/min ：≥60 （4）扬程 M：≥8 （5）机体材质：防腐工程塑料 （6）最大真空度：Mpa0.098 17.配置低温冷却循环装置 （1）水槽容积：≥2L （2）温度范围： -20～室温 （3）控温精度：±1℃ （4）最大循环流量：≥11L/min （5）扬程：8M （6）压力：≥0.4 bar （7）制冷剂：R404A （8）排水阀：有 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 酶标仪配套滤光片 | 北京汇众定制/瑞研光学定制/上海多朴光学 定制 |  | 技术参数 1.材质：光学级玻璃； 2.波长：405nm，450nm，492nm和630nm； 3.峰值透过率：>50%； 4.半峰值带宽:10±2nm； 5.考虑范围: 200nm～1100nm； 6.截止率:≥OD6； 7.表面质量：60/40； 8.适配宝予德K3 Plus 酶标仪。 | 个 | 4 |  |  |  |
| 5 | 益生菌厌氧发酵罐 | 北京满仓MC-ADF-3L/上海有道生Bio-3F/江苏中正 NS-3 |  | 技术参数： 1.发酵罐体结构：容积≥3L，离位灭菌，工作压力≥0.1Mpa；主体材质高硼硅玻璃与316L不锈钢结合体；带发酵罐专用取样、放料阀，设有进气口、排气口、温度探头口、pH探头口、DO探头口、消泡接口、移种口、补料口等标准接口； 2.温度控制系统1套： （1）测量范围：0～150℃； （2）控制范围：冷媒+5℃～ 65℃； （4）控制精度：±0.2℃； （5）分辨率：≥0.1℃； （6）控制内容：温度值在线检测、PID智能控制，可根据发酵过程所需温度进行设定。 （7）部件选配：温度传感器、精密加热铝盘和外源冷却水自动控温 （8）温度带超上下限报警功能。 （9）温度程序控制，至少5段程序控制，温度值及时间可以任意设定。 3. pH在线检测、控制系统 1套 （1）控制方式：全自动控制，pH值可设定； （2）显示范围：0～14pH； （3）控制范围：2～12pH； （4）分 辨 率：≥0.01pH； （5）控制精度：±0.02pH； （6）控制内容：pH值在线检测、PID智能控制； （7）pH控制方式：三种控制模式，手动控制/实时自动控制/FT模式自动控制/，其中FT控制模式为厌氧发酵不可缺少控制模式。 （8）pH程序控制，至少5段程序控制，pH值及时间可以任意设定。 4.压力、流量控制系统 1套 （1）φ60表面压力表指示管路、罐内及夹套压力，手动控制罐压,量程:0-0.25Mpa。 （2）玻璃转子流量计手动控制进气流量，通气量可调。 5.补料系统 1套 （1）恒流型蠕动泵。 （2）控制方式：自动流加物料，可分手动、自动二种控制模式，自动控制模式下分定时、定量、10段程序补料三种模式。 6.BMP产气量检测系统 （1）分辨率：≥6.5mL （2）量程：0-5000mL/h，尤其在低量程精度更高 （3）测量误差：±0.01ml （4）显示方式：≥7寸液晶彩色触摸屏自动显示 （5）检测方式：全自动数字检测 7.BMP瞬时产气速率检测系统 （1）检测范围：0~10L/min （2）分辨率：≥0.01ml/min （3）检测精度：±0.1% （4）显示方式：≥7寸液晶彩色触摸屏自动显示 （5）检测方式：全自动数字检测 8.转速控制系统 1台 （1）转速50-1000rpm% 9.下位机发酵过程控制系统 1套 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 水平电泳及电源 | 鸿基电泳/HT-300+HT-Sub02/北京六一DYCZ-26B/君意东方JY-SPBT |  | 技术参数 1.输出电压：10-300V（连续可调）；精度误差：±1V； 2.输出电流：4-400mA（连续可调）；精度误差：±1 mA； 3.输出功率：75W（最大）定时：1-999min（可调）； 4.定时：1-999min（可调）； 5.限位功能，操作准确； 6.可拆卸电极架及电极；头，方便彻底清洗和维修； 7.纯度≥99.99%的铂金电极丝，导电性能最佳； 8.一次可带四个相同电泳槽； 9.凝胶板规格(长×宽)：120mm×120mm、120mm×60mm；60mm×120mm、60mm×60mm； 10.试样格：2mm、3mm、6mm、8mm、11mm、13mm、18mm、25mm； 11.缓冲液总容量：≥700ml； 12.配置 电泳槽(主体 不含铂金丝) 1个 活动电极 红 1个 活动电极 黑 1个 电泳槽(上盖) 1个 试样格 2/3齿 1把 试样格 6/13齿 2把 试样格 8/18齿 2把 试样格 11/25齿 2把 凝胶托盘 120×120mm 1个 凝胶托盘 120×60mm 1个 凝胶托盘 60×120mm 1个 凝胶托盘 60×60mm 2个 大制胶器 1个 三方组合制胶器 1个 电泳导线 1付。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 掌上离心机 | 四亿科学FOUR E'S Etmini/大龙D1008E/米欧Mini-6K |  | 1.固定转速≥5400rpm； 2.噪音≤50dB； 3.离心力：≥2000g； 4.标配转子规格： 0.2m、0.5m、1.5m、2.0mL x 6孔离心管0.2mL x 16孔 PCR管或者 0.2mL 8孔 PCR排管x2； 5.开盖即关，并且有制动装置，保证转子迅速停转。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | 涡旋振荡仪 | 以马内利 Ymnl-3000MP /杭州瑞诚DMT-2500/杭州聚同Vortex 2500MT |  | 1.调控方式≥ 4寸触摸屏； 2.转速范围150-3000rpm； 3.控制模式 定时或连续； 4.运行时间 0-990min或不受时间限制； 5.振荡方式 三维旋转、正转/反转 振幅≥3mm； 6.电机功率 ≥120W； 7.程序存储≥15个可储备程序预设漩涡时间、转速、一键启动； 8.触摸屏显示运行速度和时间； 9.额定电压 220V 50Hz； 10.试管固定器位数；15ml>25个50ml≥15个可根据采购人要求定制； 11.最大负载：≥2.0kg； | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 超微量分光光度计 | 凯奥科技K580/元析B-500/佑宁nano one |  | 1.光程：1mm，0.5mm，0.1mm，0.05mm，0.02mm （五个光程自动转换，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置）； 2.微量样品体积要求：0.3～2µL； 3.光源：长寿命脉冲氙闪灯； 4.检测器：2048（cmos）元素线性硅化CCD阵列 ； 5.波长范围：190～850nm，精度±1nm;波长分辨率：≥2nm (FWHM at Hg 546nm);光度范围：190-1100nm； 6.吸光率范围：0.002～300 Abs,等效于≥10mm;吸光率精确度：≥0.002 Abs;吸光率准确度：≥1% (0.76吸光率在350nm)；吸光率范围：0.002～300 Abs,等效于≥10mm； 核酸测量范围：0.2～37500 ng/µl （dsDNA）;蛋白质测量范围：0.01～1120mg/ml （BSA）； 7.具有一键导出扫描检测结果的谱图功能； 8.仪器控制与操作：内置win10或更高版本系统、自带≥7寸高清显示屏，全触控操作； 9.数据输出方式和方法存储：内置≥32GB存储空间，可直接存储测量结果数据与自定义方法，测量结果自动保存为电子表格模式，USB输出或网络转存数据，自带电子版说明书； 10.数据输出端口：具有至少2个USB接口，可实现与鼠标、键盘、台式电脑、等多种设备连接使用；内置蓝牙、Wi-Fi，可实现异地操作，可无限打印检测结果； 11.内置方法：核酸、蛋白质、全波长、微阵列； 12.检测时间小于3S。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 移液枪 | 吉尔森PL系列/艾本德Research plus/赛默飞F3 |  | 特点：量程可锁定、人体工程学设计指钩； 2.共计8把移液枪，量程分别为：P2uL(0.2-2uL)、P10uL（1-10uL)、P20uL（2-20uL）、P100uL（20-100uL）、P200uL（50-200ul）、P1000uL（200-1000uL）、P5000uL（1000-5000uL）、P10mL（1-10mL）。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 微量高速冷冻离心机 | 上海艾本德5425R/湖南湘鑫TG16-WS/湘仪TGL-16 |  | 配置包括： 1.主机1台； （1）FA-24x2气密性角转24孔 × 1.5 mL / 2 mL 一个； （2）S-96x0.2-PCR 转子，适用于 96 孔× 0.2 mL PCR 管或 12 × 8 PCR 联管一个 （3）FA-10x5 转子，可放置 10 孔× 5.0 mL 离心管一个； 离心力：21,300 x g （4）转速：≥15,060 rpm 2.最大相对离心力（rcf）：21,300 x g（15,060 rpm）； 最大容量：24 孔× 1.5/2.0 mL 离心管，10 × 5 mL 离心管， 96 孔× 0.2 mL 单管/12孔 × 8mL 排管； 3.转速： 100‐15060 rpm；100-2000 rpm，可以以10rpm为幅度进行调整；200-5,000 rpm，可以以50rpm为幅度进行调整；5,000-15,060 rpm，可以以100rpm为幅度进行调整 4.离心力：1-21,300 xg；1-2,00 xg，可以以10 xg为幅度进行调整；200-5,000 xg，可以50 x g为幅度进行调整；5,000-21,300 xg，可以以100 xg为幅度进行调整； 5.离心时间：10 s-9 h 59 min；连续离心；10 s‐2 min，可以以10 s 为幅度进行调整；2 min-10 min，可以以 30 s 为幅度进行调整；10 min‐9 h 59 min，可以以1 min 为幅度进行调整； 6.单独的 rpm（转速）/ rcf（相对离心力）转换按键； 7.10档可调加速/减速功能, 保护敏感样品； 8.离心机具备“Fast Temp”快速制冷功能。具有宽泛的温控范围：-10°C至+40°C，并可在离心机运行期间设置； 9.离心结束后，离心机盖自动开启，防止样品过热，方便取放样品； 10.具有紧急开盖功能，适用断电等突发实验事故； 11.配10孔× 5.0 mL 角转：适用于螺旋盖和锁扣盖离心管； 12.配PCR水平转子，用于PCR单管、排管或96孔可拆分PCR板，显著提示通量。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 色度仪 | 上海昕瑞SD9012/上海海恒GXS-3A/山东环美HD-SEBC |  | 1.最小示值 ：≤0.01EBC； 2.测量范围： 0～30EBC； 3.示值误差：2～5EBC时≤±0.25EBC； 5～10EBC时≤±0.5EBC； 10～30EBC时≤±1EBC； 4.重复性 ≤1%； 5.显示方式 数显式；LCD背光液晶显示屏，可清晰显示日期、时间、测量值及测量单位； 6.可任意编程设置校正标准值； 7.内置时钟记忆储存系统，实时储存测量和校正数据，可长期储存和调用最近至少20组测量数据； 8.自诊断信息提示，直读EBC色度值； 9.显示方式：数显式； | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 磨粉机 | 刀鲨/12-20型;宏德/HS12-20;山博/SHB-12-20 |  | 1.压辊直径(厘米)：≥12 ； 2.压辊宽度(厘米)：≥20 ； 3.玉米产量(公斤/小时)： 300～500 ； 4.配套动力≥2.2kw/220v； 5.高硬度锰钢合金压辊; 6.机壳是钢板材质，表面喷漆防锈。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 数显恒流泵 | 上海嘉鹏HL-2B/上海精科HL-2B/上海沪西px-006 |  | 1.流 量： 2×(0.5-900)ml/h ； 2.电源电压： AC220V±10% 50HZ 10W； 3.压 力：≥3kg/cm2； 4.使用环境：温度0-40℃ 5.适用软管:Φ1.2*3/3*5mm； 6.运转方向：正反可逆； 7.调速范围：0-65转/分 | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 收集器 | .上海沪西DBS-100、/上海精科DBS-160F/京仪仪器JY-DBS-100 |  | 产品性能 1.收集功能：自动收集，可任意选择，收集换管不偏离，换管定位； 2.参数设定功能：可任意设定参数、设定管、末管； 3.定时功能：收集时间，倒、顺定时任意选择，同规格试管盘自由互换，无需对号就位。 技术参数 1.收集试管≥100支，最大容量12ml； 2.定时：1秒～9999分； 3.定峰：1～100mv； 4.计滴：1～9999滴，任选; 5.试管盘架：圆形数字标记试管盘; 6.采用ABS工程塑料外壳。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 超滤装置 | 福美科技RNF-2500/上海朗极定制/ 朗净科技LJ-DGN-1812 |  | 1.膜面积(㎡)：0.1-0.5； 2.膜材质：PVDF/PES/PP； 3.过滤压力(Bar)： 0-2.0可调； 4.循环流量(L/min)： 0-6.0 可调 5.过滤温度(℃)： 5-55℃； 6.过滤能力(L/Hr))： 2-20； 7.最小循环体积(ml)：≤200； 8.pH范围：2-12； 9.泵电机控制：直流调速； 10.电源/功率(V/Kw)：220V/≥150W； 11配置：主机、膜芯、软管。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 合计金额：（大写）人民币 元整 |  |  |  |  | （小写）￥ 元 |  |  |  |  |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1、质保期 2年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2、所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  | 1、成交人交付的所有设备必须是签订合同之日前 1 年内生产的产品。 2、送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递） 3、为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4、故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在8小时内应到达现场。 5、成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间、交付地点 |  | 1、交付时间：自签订合同之日起30 日历日内全部交付完成并验收合格。 2、交付地点：广西农业职业技术大学（南宁市大学东路176号）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款条件 |  | 1、成交人在要求的交付期内，可分批交付，也可一次性交付，但须先按每次交付并验收完成的金额开具发票给采购人，采购人在收到发票后30日历日内按发票面额付款。如成交人未按国家要求开具发票，或未按合同履约的，视为违约，采购人有权扣减履约保证金，或要求解除合同，并追究成交人法律责任。 2、本项目收取履约保证金：□无 ☑有，人民币元。 3、项目收取履约保证金的，成交人须在合同签订前向采购人账户转付成交金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后）无息退付。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | 本项目标段三，选择第44项“微量高速冷冻离心机”作为核心产品。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

附：授权委托书（格式自拟）、被授权人身份证复印件（如是法人提供法人身份证复印件）、营业执照副本复印件，均加盖公章。